说   明   书   摘   要

本发明涉及一种基于学习与规则的自主手术任务规划网络，针对手术机器人在自主执行复杂、长程手术时，所面临的任务分类模型输出稳定性差、任务转移缺乏安全性约束、术中异常事件难以及时识别与恢复的问题。首先，构建由时序逻辑规则网络约束的正常任务图与异常恢复图，定义正常任务节点、开始条件、转移条件、终止条件以及异常恢复条件；其次，采集关键组织剥离完全与未完全剥离的内窥镜图像，训练关键手术野判别网络，并采集手术机器人执行操作中多类异常情况数据，训练异常类型判别网络；再次，基于预训练的子任务分类网络输出结果，构建术中异常事件监测器，该监测器包括模型分类置信度监测、进度停滞检测机制和关键手术野状态监测，并在手术全流程持续运行；最后，通过人类遥操作示教方式采集异常恢复数据，训练机器人在不同异常发生位置点的自主恢复技能，并设计异常恢复技能选择与恢复评估机制，构建异常恢复图。本发明实现了自主手术正常任务图、异常监测和恢复技能图之间的闭环切换，使学习模型输出受到规则网络约束，提高长程自主手术任务规划的安全性、鲁棒性和可解释性，适用于需要进行高层任务规划和异常恢复的多场景多类型手术机器人系统中。

（发明人：）

摘   要   附   图

图1 为摘要附图

权    利    要    求    书

1、一种基于学习与规则的自主手术任务规划方法，其特征在于，包括以下步骤：

第一步，根据长时序手术视频提取各个子任务流程，作为子任务状态节点，构建由时序逻辑规则网络约束的自主手术任务图，给定开始条件、状态转移条件、终止条件；

第二步，采集关键组织剥离完全与未完全剥离的内窥镜图像，训练关键手术野判别网络，用于判断关键手术野是否达到开始或继续执行条件；同时采集手术机器人执行操作中多类异常情况的数据，训练异常类型判别网络，用于在触发异常判别功能后区分器械意外触碰组织、组织从夹爪中脱落或未知异常等异常类型；

第三步，根据各个子任务的内窥镜数据及任务进度标定数据训练子任务分类网络，并给出置信度评估。基于子任务分类网络输出的当前子任务类别、任务进度和置信度评估结果，构建术中异常事件监测器，该监测器包括模型分类置信度监测、进度停滞检测机制和关键手术野状态监测，并在手术全流程持续运行；

第四步，采集人类遥操作示教的从端机械臂异常恢复数据，训练机器人在不同异常发生位置点的自主恢复技能，构建异常恢复图。在异常发生时，异常恢复图根据异常类型、当前执行任务和异常发生位置调用相应恢复技能；恢复动作完成后，系统重新评估异常事件发生情况，并决定返回异常发生前的正常任务节点、回退至预设安全任务节点、继续恢复或发起人工接管。

2、根据权利要求1所述的一种基于学习与规则的自主手术任务规划方法，其特征在于：所述第一步中，所述正常任务图的任务节点至少包括抓取组织节点、器械接近目标节点、施加操作节点、器械回撤节点、装载夹钳节点和结束节点，并且所述正常任务图中的节点转移由时序逻辑规则网络约束，所述时序逻辑规则网络至少定义开始条件、状态转移条件和终止条件。

正常任务图的状态转移条件包括：

- 状态转移条件：Transpprg∧Confidencepun；

- 开始条件：CritViewpcv；

- 终止条件：Reachedptsk；

其中，Transpprg表示预训练的子任务分类网络输出的任务进度满足当前任务完成条件, 即，pprg=100%,∧表示逻辑与；Confidencepun表示预训练的子任务分类网络输出中至少一个主任务类别置信度达到预设可信阈值，即，∃pun>ηun，其中，pun表示置信度评估量，ηun表示预设可信阈值；CritViewpcv表示关键手术野已充分暴露，满足手术开始条件，即，预训练的判别网络输出为目标组织剥离充分；Reachedptsk表示满足手术全流程的终止条件，即，子任务分类网络输出为最后一个任务指令：ptsk="RetractLastInstr."∧pprg=100%，其中，ptsk表示分类网络输出的任务指令。

3、根据权利要求1所述的一种基于学习与规则的自主手术任务规划方法，其特征在于：所述第二步中分别训练关键手术野判别网络和异常类型判别网络。

为了训练所述关键手术野判别网络，采集关键组织剥离中间过程的内窥镜图像，以及最终剥离完全且内窥镜视野中关键组织边界清晰、满足关键手术野要求的剥离完全图像，按是否满足关键手术野要求构建二分类数据集；采用Swin-transformer作为特征提取网络并连接二分类输出层进行训练，输出关键手术野判别结果为二值量pcv，其具体数值用于在线判断权利要求2中所定义的手术开始条件CritViewpcv，条件满足即为：pcv=γcv，其中，γcv表示“true”。

为了训练所述异常类型判别网络，采集手术机器人执行过程中的典型异常内窥镜图像，所述图像来源包括人类示教、机器人实验记录与公开手术视频；对异常图像进行筛选、标准化裁剪，并对数据的异常类型进行标注后构成异常数据集，采用Swin-transformer训练异常类型判别网络；该网络仅在手术过程中触发异常判别功能后激活，并输出器械意外触碰组织、组织从夹爪中脱落或未知异常类型。

4、根据权利要求1所述的一种基于学习与规则的自主手术任务规划方法，其特征在于：所述第三步中的术中异常事件监测器按照子任务分类网络训练、置信度评估和异常事件触发判定的顺序构建，并在手术全流程持续运行，用于监测关键手术野判别结果、模型分类置信度和任务进度停滞状态。

所述子任务分类网络根据各子任务内窥镜图像序列、子任务类别标注及任务进度标定数据训练得到；所述任务进度标定数据包括各子任务视频片段的起始状态、终止状态及由起始状态至终止状态形成的归一化进度标定，并可在相邻任务边界处采用共享标注，使同一图像帧同时对应前一任务的终止状态和后一子任务的起始状态。

训练后，所述子任务分类网络在术中接收当前时刻及其之前的连续内窥镜图像，输出当前子任务类别ptsk、任务进度pprg及置信度评估结果pun；其中，pprg表示当前子任务执行进度，pun表示由分类概率、校准置信度结果得到的可信度评估量。

所述任务分类置信度异常监测机制根据pun判断是否满足Confidencepun，根据权利要求2中关于Confidencepun的定义所述，若全部主任务类别置信度均未达到预设可信阈值，则触发异常状态；所述进度停滞检测机制在连续检测周期记录pprg，当连续N个的检测周期中任务进度均相同时判定发生异常，即，ProgStall(pprg)。

综上所述异常事件触发条件为：

Abn(pcv, pun, pprg)=¬CritView(pcv)∨¬Confidencepun∨ProgStall(pprg)

其中，Abn(pcv, pun, pprg)表示异常事件触发函数，¬表示逻辑非，∨表示逻辑或；ProgStallpprg=pprgt=pprg(t-1)∧pprgt-1=pprgt-2∧…∧pprgt-N+1=pprg(t-N)，t表示当前检测周期，∧表示逻辑与；当关键手术野未充分暴露、所有任务类别置信度均低于预设阈值或连续N个检测周期任务进度均相同时，触发异常状态。

5、根据权利要求1所述的一种基于学习与规则的自主手术任务规划方法，其特征在于：所述第四步中的异常恢复图按照异常恢复数据采集、恢复技能训练与参数预设、恢复技能调用和恢复后重新评估的顺序构建，用于在异常状态下从正常任务图切换到恢复流程。

所述恢复技能包括基于预设恢复点的视觉伺服恢复技能、基于所述人类遥操作示教数据训练得到的预训练动作块转换器恢复技能以及人工接管指令；其中，视觉伺服恢复技能用于将器械或组织恢复至预设可继续执行位置，预训练动作块转换器恢复技能用于根据异常发生位置生成一段从端机械臂恢复动作序列，人工接管指令用于向医生发起接管请求。

为了训练训练动作块转换器自主恢复技能，采集人类遥操作示教的从端机械臂异常恢复数据，所述异常恢复数据包括异常触发前后的内窥镜图像、从端机械臂关节空间状态、人工操作下从端机械臂末端笛卡尔轨迹、恢复动作终止状态和恢复后任务状态，并按照异常类型、当前执行任务、异常发生位置和恢复结果进行标注。视觉伺服恢复技能则通过预设可继续执行位置预定义，在线进行末端轨迹自主规划与跟踪。

异常恢复图的功能为根据异常类型、当前执行任务和异常发生位置选择合适的恢复技能，并监控恢复动作完成情况，当达到恢复动作完成条件Reachpr，则重新计算权利要求4中的Abn(pcv, pun, pprg)，若异常事件不再成立，则返回异常发生前的正常任务节点继续执行，若异常事件仍成立、恢复动作执行次数未到达预设次数M，则继续执行恢复流程，若到达预设次数M，则发起人工接管指令，其中，其中pr表示恢复技能执行进度。

图中，恢复技能选择逻辑如下：当异常类型为关键手术野未充分暴露或未知异常时调用人工接管指令，当为进度停滞或已预训练恢复技能的异常时，根据当前执行任务和异常发生位置调用视觉伺服恢复技能或预训练动作块转换器恢复技能。

6、一种基于学习与规则的自主手术任务规划网络系统，其特征在于包括：自主手术任务图构建模块，用于构建由时序逻辑规则网络约束的正常子任务图和异常恢复图；关键手术野判别模块，用于输出关键手术野判别结果pcv；异常判别模块，用于在术中触发异常判别条件后输出异常类型；异常事件监测模块，用于根据权利要求4所述的异常事件触发条件持续监测异常状态；恢复技能调用模块，用于根据权利要求5所述的异常类型、当前执行任务和异常发生位置调用视觉伺服恢复技能、预训练动作块转换器恢复技能或人工接管指令。

7、一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于：所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5中任一项所述的一种基于学习与规则的自主手术任务规划方法。

说   明   书

一种基于学习与规则的自主手术任务规划网络

技术领域

本发明涉及手术机器人自主控制与人工智能技术领域，尤其涉及一种基于学习与规则的自主手术任务规划网络，适用于标准化或半标准化微创手术过程中的高层任务规划、规则约束任务转移、术中异常事件监测以及异常恢复技能调用。

背景技术

随着微创手术机器人技术的发展，利用手术机器人完成部分自主或全自主手术操作已成为重要研究方向。自主手术不同于单步动作控制，其通常需要在长时间、多阶段、强约束的手术流程中持续判断当前任务状态、决定是否进入下一子任务，并在异常事件出现时及时停止正常流程或切换至恢复流程。

目前，论文文献中关于手术智能感知和自主手术的研究主要集中在手术阶段识别、工具识别、局部自主操作或预设流程执行等方向。文献《EndoNet: A Deep Architecture for Recognition Tasks on Laparoscopic Videos》利用深度卷积网络从腹腔镜视频中联合识别手术阶段和器械；文献《SV-RCNet: Workflow Recognition From Surgical Videos Using Recurrent Convolutional Network》利用循环卷积网络建模手术视频时序信息以进行手术流程识别；文献《TeCNO: Surgical Phase Recognition with Multi-Stage Temporal Convolutional Networks》利用多阶段时序卷积网络提升手术阶段识别的时间一致性；文献《Supervised autonomous robotic soft tissue surgery》和《Autonomous robotic laparoscopic surgery for intestinal anastomosis》展示了机器人在特定软组织操作任务中的自主执行能力。然而，上述论文或者侧重于从视频中输出手术阶段或子任务类别，或者侧重于局部运动控制与特定操作任务，通常未将任务分类置信度、任务进度停滞、关键手术野判别和未知异常共同纳入由时序逻辑规则约束的高层任务转移网络，也未形成正常任务图与异常恢复图之间的闭环切换机制。

在专利文献方面，已有方案多围绕手术动作识别、危险动作预警、手术类型识别或术前路径规划展开。例如，专利CN202610228319.2提出融合视觉、力传感器和荧光图像特征的手术动作识别与危险动作预警系统，通过多项指标加权计算动作置信度并输出预警；专利CN202180087620.1提出利用帧级模型与集合级模型自动识别手术类型和手术专业领域，并通过预测分布熵辅助数据标注流水线中的人工审查；专利CN202480003815.7提出从多角度术中X射线图像自动规划脊椎螺钉路径。上述专利虽然涉及手术图像识别、置信度或规划，但并未针对自主手术长程任务执行过程构建学习模型输出受规则约束的正常任务图，也未公开在关键手术野未充分暴露、任务分类置信度异常、进度停滞、器械意外触碰组织、组织从夹爪中脱落或未知异常出现时，基于异常类型、当前任务和异常发生位置调用视觉伺服恢复技能、预训练动作块转换器恢复技能或人工接管指令的异常恢复图。

因此，亟需一种将学习模型输出、时序逻辑规则约束和异常恢复技能库相结合的自主手术任务规划网络，使手术机器人能够在正常流程中按照规则任务图执行，在检测到异常时切换至异常恢复图，并在恢复后重新评估是否返回正常任务流程。

发明内容

本发明解决的技术问题是：针对现有自主手术系统中学习模型输出缺乏规则约束、固定任务脚本缺乏异常恢复能力以及术中异常事件难以及时纳入高层任务规划的问题，提供一种基于学习与规则的自主手术任务规划网络，使任务识别结果、任务进度、置信度或不确定性、关键手术野判别结果和异常类型判别结果共同参与任务图转移和恢复技能调用。

本发明的技术解决方案为：一种基于学习与规则的自主手术任务规划网络，面向具有固定或半固定操作流程的手术机器人自主手术场景，构建由时序逻辑规则网络约束的正常任务图和异常恢复图，利用关键手术野判别网络、子任务分类网络、置信度评估和异常类型判别网络形成术中异常事件监测器，并根据异常类型、当前执行任务和异常发生位置调用视觉伺服恢复技能、预训练动作块转换器恢复技能或人工接管指令，具体实现步骤如下：

第一步，根据长时序手术视频提取各个子任务流程，将各个子任务作为状态节点，构建由时序逻辑规则网络约束的自主手术任务图。所述自主手术任务图包括正常子任务图和异常恢复图，正常任务图用于描述标准手术流程中的合法任务转移关系，异常恢复图用于描述异常状态下的恢复策略选择与恢复后回到正常流程的条件。

第二步，采集关键组织剥离完全与未完全剥离的内窥镜图像，训练关键手术野判别网络，用于判断关键手术野是否达到开始或继续执行条件；同时采集手术机器人执行操作中多类异常情况的内窥镜与腕关节图像，训练异常类型判别网络，用于在触发异常判别功能后区分器械意外触碰组织、组织从夹爪中脱落或未知异常等异常类型。

第三步，根据各个子任务的内窥镜数据及任务进度标定数据训练子任务分类网络，并给出置信度评估。基于子任务分类网络输出的当前子任务类别、任务进度和置信度评估结果，构建术中异常事件监测器，该监测器包括模型分类置信度监测、进度停滞检测机制和关键手术野状态监测，并在手术全流程持续运行。

第四步，采集人类遥操作示教的从端机械臂异常恢复数据，训练机器人在不同异常发生位置点的自主恢复技能，构建异常恢复图。在异常发生时，异常恢复图根据异常类型、当前执行任务和异常发生位置调用相应恢复技能；恢复动作完成后，系统重新评估异常事件发生情况，并决定返回异常发生前的正常任务节点、回退至预设安全任务节点、继续恢复或发起人工接管。

本发明与现有技术相比的优点在于：本发明不是将学习模型输出直接作为自主手术决策，而是将任务类别、任务进度、置信度或不确定性、关键手术野判别结果和异常类型判别结果置于时序逻辑规则网络约束下进行高层规划；同时，本发明将正常任务图与异常恢复图结合，使自主手术系统能够在正常执行、异常识别、恢复技能调用和恢复后重评估之间形成闭环，提高长程自主手术任务规划的安全性、鲁棒性和可解释性。

附图说明

图1为本发明一种基于学习与规则的自主手术任务规划网络的总体流程图，包括正常任务图构建、关键手术野判别、子任务分类与置信度评估、异常事件监测、异常类型判别、恢复技能调用和恢复后重评估；

图2为本发明中由时序逻辑规则网络约束的正常任务图示意图，包括手术开始条件、任务状态转移条件和手术终止条件；

图3为本发明的异常判别逻辑流程图，示出关键手术野判别结果、任务分类置信度、任务进度停滞检测和异常事件触发条件之间的判定逻辑；

图4为本发明的异常恢复图，示出异常类型、当前执行任务、异常发生位置与视觉伺服恢复技能、预训练动作块转换器恢复技能及人工接管指令之间的映射关系，以及恢复动作完成后的重新评估流程。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本发明进行详细说明。应当理解，以下实施例仅用于说明本发明的技术方案，并不用于限定本发明的保护范围。本领域技术人员在不脱离本发明构思的前提下，对任务节点数量、异常类型数量、阈值设置、网络结构或恢复技能形式所作的等同替换或变形，均应落入本发明的保护范围。

本实施例以胆囊切除术中的机器人自主手术任务规划为例。所述胆囊切除术具有相对固定的操作流程，手术机器人需要在内窥镜图像和从端机械臂状态的基础上完成高层任务规划。根据手术流程，将完整手术过程划分为若干子任务节点；在本实施例中，子任务类别包括：抓取组织、器械接近目标、施加操作、器械回撤、终止判定、装载夹钳等子任务类别。其中，系统在满足手术开始条件后首先进入抓取组织子任务，随后依次执行器械接近目标、施加操作和器械回撤；在完成器械回撤后，系统根据当前任务完成状态进行终止判定，若已达到手术终止条件，则进入手术终止节点，若尚未达到终止条件，则进入装载夹钳子任务，并在装载完成后返回器械接近目标等后续操作流程，从而形成可循环推进的正常任务序列。在其他实施例中，子任务类别和节点数量可根据胆囊切除术的具体流程、器械配置或目标组织暴露方式进行调整。

第一步，构建由时序逻辑规则网络约束的自主手术任务图。正常任务图中的每个节点对应一个手术子任务，边表示子任务之间允许发生的状态转移；异常恢复图用于描述异常状态下的恢复技能选择、恢复动作完成判定以及恢复后是否返回正常任务图。

在本实施例中，正常任务图的任务节点至少包括抓取组织节点、器械接近目标节点、施加操作节点、器械回撤节点、装载夹钳节点和结束节点；其节点转移由时序逻辑规则网络约束，所述时序逻辑规则网络至少定义开始条件、状态转移条件和终止条件。为保持与权利要求书中的规则表达一致，正常任务图的相关条件如下：

正常任务图的状态转移条件包括：

状态转移条件：Transpprg∧Confidencepun；

开始条件：CritViewpcv；

终止条件：Reachedptsk；

其中，Transpprg表示预训练的子任务分类网络输出的任务进度满足当前任务完成条件, 即，pprg=100%，∧表示逻辑与；Confidencepun表示预训练的子任务分类网络输出中至少一个主任务类别置信度达到预设可信阈值，即，∃pun>ηun，其中，pun表示置信度评估量，ηun表示预设可信阈值，∃表示存在符号；CritViewpcv表示关键手术野已充分暴露，满足手术开始条件，即，预训练的判别网络输出为目标组织剥离充分；Reachedptsk表示满足手术全流程的终止条件，即，子任务分类网络输出为最后一个任务指令：ptsk="RetractLastInstr."∧pprg=100%，其中，ptsk表示分类网络输出的任务指令。

第二步，训练关键手术野判别网络和异常类型判别网络。关键手术野判别网络用于在手术开始或继续执行前判断目标组织是否剥离充分、关键组织边界是否清晰；异常类型判别网络用于在异常判别功能被触发后识别异常类型，而不是替代正常流程中的子任务分类网络。

为了训练所述关键手术野判别网络，采集关键组织剥离中间过程的内窥镜图像，以及最终剥离完全且内窥镜视野中关键组织边界清晰、满足关键手术野要求的剥离完全图像，按是否满足关键手术野要求构建二分类数据集；采用Swin-transformer作为特征提取网络并连接二分类输出层进行训练，输出关键手术野判别结果为pcv，其具体数值用于在线判断权利要求2中所定义的手术开始条件CritViewpcv，条件满足即为：pcv=γcv，其中，γcv表示“true”。

为了训练所述异常类型判别网络，采集手术机器人执行过程中的典型异常内窥镜图像，所述图像来源包括人类示教、机器人实验记录与公开手术视频；对异常图像进行筛选、标准化裁剪，并对数据的异常类型进行标注后构成异常数据集，采用Swin-transformer训练异常类型判别网络。该网络仅在手术过程中触发异常判别功能后激活，并输出器械意外触碰组织、组织从夹爪中脱落或未知异常类型。

第三步，训练子任务分类网络并构建术中异常事件监测器。根据各子任务内窥镜图像序列、子任务类别标注及任务进度标定数据训练子任务分类网络；所述任务进度标定数据包括各子任务视频片段的起始状态、终止状态及由起始状态至终止状态形成的归一化进度标定，并可在相邻任务边界处采用共享标注。

训练后，所述子任务分类网络在术中接收当前时刻及其之前的连续内窥镜图像，输出当前子任务类别ptsk、任务进度pprg及置信度评估结果pun；其中，pprg表示当前子任务执行进度，pun表示由分类概率、校准置信度结果得到的可信度评估量。任务分类置信度异常监测机制判断，是否存在pun的一个输出满足条件Confidencepun，根据权利要求2中关于Confidencepun的定义所述，若全部主任务类别置信度均未达到预设可信阈值，则触发异常状态；所述进度停滞检测机制在连续检测周期记录pprg，当连续N个的检测周期中任务进度均相同时判定发生异常，即，ProgStall(pprg)。

在手术执行过程中，异常事件监测器在全流程持续运行。当关键手术野未充分暴露、全部主任务类别置信度均未达到预设可信阈值，或连续N个检测周期中任务进度均相同时，触发异常状态。为保持与权利要求书一致，异常事件触发条件如下：

综上所述异常事件触发条件为：

Abn(pcv, pun, pprg)=¬CritView(pcv)∨¬Confidencepun∨ProgStall(pprg)

其中，Abn(pcv, pun, pprg)表示异常事件触发函数，¬表示逻辑非，∨表示逻辑或；ProgStallpprg=pprgt=pprg(t-1)∧pprgt-1=pprgt-2∧…∧pprgt-N+1=pprg(t-N)，t表示当前检测周期，∧表示逻辑与；当关键手术野未充分暴露、所有任务类别置信度均低于预设阈值或连续N个检测周期任务进度均相同时，触发异常状态。

第四步，构建异常恢复图并调用恢复技能。异常恢复图按照异常恢复数据采集、恢复技能训练与参数预设、恢复技能调用和恢复后重新评估的顺序构建，用于在异常状态下从正常任务图切换到恢复流程。

所述恢复技能包括基于预设恢复点的视觉伺服恢复技能、基于人类遥操作示教数据训练得到的预训练动作块转换器恢复技能以及人工接管指令。其中，视觉伺服恢复技能用于将器械或组织恢复至预设可继续执行位置；预训练动作块转换器恢复技能用于根据异常发生位置生成一段从端机械臂恢复动作序列；人工接管指令用于向医生发起接管请求。

为了训练动作块转换器自主恢复技能，采集人类遥操作示教的从端机械臂异常恢复数据。所述异常恢复数据包括异常触发前后的内窥镜图像、从端机械臂关节空间状态、人工操作下从端机械臂末端笛卡尔轨迹、恢复动作终止状态和恢复后任务状态，并按照异常类型、当前执行任务、异常发生位置和恢复结果进行标注。视觉伺服恢复技能则通过预设可继续执行位置预定义，在线进行末端轨迹自主规划与跟踪。

异常恢复图的功能为根据异常类型、当前执行任务和异常发生位置选择合适的恢复技能，并监控恢复动作完成情况，当达到恢复动作完成条件Reachpr，则重新计算权利要求4中的Abn(pcv, pun, pprg)，若异常事件不再成立，则返回异常发生前的正常任务节点继续执行，若异常事件仍成立、恢复动作执行次数未到达预设次数M，则继续执行恢复流程，若到达预设次数M，则发起人工接管指令，其中，其中pr表示恢复技能执行进度。

如图3所示，当异常事件监测器触发异常状态时，系统首先根据异常来源执行分流：若关键手术野未充分暴露，则调用人工接管指令；若全部主任务类别置信度均未达到预设可信阈值，则激活异常类型判别网络，以判断器械意外触碰组织、组织从夹爪中脱落或未知异常；若发生进度停滞，则根据当前执行任务和异常发生位置直接进入异常恢复图选择恢复技能。

如图4所示，异常恢复图根据异常类型、当前执行任务和异常发生位置选择恢复技能。当异常类型为关键手术野未充分暴露或未知异常时调用人工接管指令；当异常类型为进度停滞或已预训练恢复技能的异常时，根据当前执行任务和异常发生位置调用视觉伺服恢复技能或预训练动作块转换器恢复技能。恢复动作完成后，系统重新评估异常事件是否仍然成立，并据此返回异常发生前的正常任务节点、继续执行恢复流程或发起人工接管。

在一个具体实施例中，胆囊切除术中的自主手术过程如下：系统首先利用关键手术野判别网络判断关键组织边界是否清晰、关键手术野是否充分暴露；若满足开始条件，则进入正常任务图，根据子任务分类网络输出的当前子任务类别、任务进度和置信度评估结果执行对应子任务；当状态转移条件成立时，系统允许从当前子任务节点转移至下一子任务节点；当终止条件成立时，判定手术任务完成。在整个执行过程中，术中异常事件监测器持续计算异常事件触发函数，一旦异常事件触发函数成立即停止正常任务转移并进入异常恢复图。

采用本发明方法进行胆囊切除术自主手术任务规划，能够在正常任务图、异常事件监测器和异常恢复图之间形成闭环，使学习模型输出受到规则网络约束，并使异常类型识别结果、任务进度停滞结果和关键手术野判别结果共同参与高层规划决策。该方法能够降低端到端模型在高风险手术流程中直接作出不安全决策的风险，提高长程自主手术执行过程中的安全性、鲁棒性和可解释性。

本发明说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

说   明   书   附   图

图1

图2

图3

图4